## Slide 1: Biased count at the edges of module
20180419_ssad8_7keV.tiff
summed image of 3600 frames, 0.01s exp, @7keV
Chart: Module(3,2)
| 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3311 | 3312 | 3313 | 3314 | 3315
 | 28.2 | 238.9 | 207.9 | 188.7 | 178.6 | 170.7 | 167.5 | 164.9 | 164 | 163.2
Chart: Module(3,3)
| 3259 | 3260 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268
 | 177.7 | 177.2 | 178.6 | 179.3 | 183.6 | 189 | 199.4 | 216.6 | 247 | 38.2
Each point is the mean counts of X(2352-3108) on the row of Y Pixel, as shown of the dashed box in the left figure.
Due to rounding after flatfield correction